**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：440606-2025-00909**

**采购项目编号：GDZC-25GZ023**

**项目名称：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目**

**采购人：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）**

**采购代理机构：广东中采招标有限公司**

**第一章投标邀请**

广东中采招标有限公司受佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）的委托，采用公开招标方式组织采购佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目

采购计划编号：440606-2025-00909

采购项目编号：GDZC-25GZ023

采购方式：公开招标

预算金额：5,670,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(2025-2028年保安服务采购):

采购包预算金额：5,670,000.00元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 保安服务 | 2025-2028年保安服务采购 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：3年，具体起止日期以合同约定为准。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：须提供下列任一项证明材料：①《政府采购供应商资格信用承诺函》;②提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提供基本开户银行的《开户许可证》或《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他可证明资信证明为基本开户银行出具的相关证明资料，以上文件均需加盖银行印章。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供以下两种证明材料之一：1.提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；2.按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（2025-2028年保安服务采购）：采购包整体专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （1）中小企业评审及《中小企业声明函》填写要求： ① 本项目为服务类项目，投标人须根据本项目采购类别选择对应的《中小企业声明函》填写。 ② 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见采购文件“第二章 采购需求—2.技术标准与要求”，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content\_1898747.htm） ③ 投标人提交的《中小企业声明函》应按要求完整填写所有信息，填写说明详见本项目采购公告附件“工程类、服务类项目中小企业声明函模板（填写说明）”。 （2）监狱企业评审要求：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）残疾人福利性单位评审要求：提供《残疾人福利性单位声明函》。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（2025-2028年保安服务采购）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。

3)投标人必须具有有效的《保安服务许可证》。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；佛山市顺德区公共资源交易中心网（http://www.shunde.gov.cn/ggzy/）及采购代理机构网站（http://www.gdzczb.com/）

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

地址：佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号

联系方式：0757-22321389

**2.采购代理机构信息**

名称：广东中采招标有限公司

地址：广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元（住所申报）

联系方式：0757-81993027

**3.项目联系方式**

项目联系人：张欣、吴珊燕

电话：0757-81993027

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东中采招标有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

采购人拟通过公开招标的方式确定一家中标单位为本项目提供保安服务。

采购包1（2025-2028年保安服务采购）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | ★3年，具体起止日期以合同约定为准。 |
| 标的提供的地点 | ★采购人指定地点（佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）全院范围及河西门诊） |
|
|
| 付款方式 | 第1期为(结算款)：支付比例100%，（因云平台表述固定，此处的“1期”并不代表仅支付1期或以1期支付，支付期数与要求以后面各小点的具体描述为准） ★付款方式：1、本项目服务费按月支付，采购人根据合同约定的服务人员数量按每月实际到岗人员及人均工资结算单价(人均工资结算单价=中标价÷36 个月÷35人) 支付当月费用，且在每月末进行综合考评，减去当月的相关罚款(若有) ，在当月支付上一个月的服务费。中标人须开具有效发票到采购人处办理相关财务手续；如无提供完整资料，采购人将不会支付相应服务费。服务期结束，采购人支付的服务费不超过本项目的采购预算。 2、中标人配合采购人做好每月的保安服务管理质量评价工作。于每月25日前，中标人根据经采购人确认的《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》与双方确认的服务费金额，开具发票（收款方、出具发票方必须与中标人名称一致）给采购人。对于满足合同支付条件的，采购人原则上在收到发票后 10个工作日内按照采购合同约定完成资金支付。3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付 。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 | |
| 验收要求 | 1期：★验收要求 （一）验收主体：采购人。 （二）验收时间：每月月末进行月度的综合考评。 （三）验收程序：采购人每月按《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》及合同约定的服务要求、各项管理要求对中标人进行考评。 （四）验收内容：合同约定的各项服务内容、服务质量。 （五）验收标准：1、本项目服务标准达到或高于国家卫生健康委员会的《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》（2023年版）和《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》（2023年版）相关要求。2、《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令第564号）。3、《医院安全保卫工作规范》。4、《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》。5、合同约定的服务要求、各项管理要求等。6、符合中华人民共和国国家和服务地点相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；7、符合官方颁布标准； 8、上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，上述各项次序如后者标准要求高于前者，则以最高标准为验收标准。 |
| 履约保证金 | 收取比例：1.8%,说明：（因云平台格式固定，此处的比例为本项目总预算的约1.8%，具体详见以下要求） ★履约保证金要求：1、中标人在签订采购合同后15个工作日内，应以专业担保公司保函或银行保函的方式向采购人缴纳履约保证金(以下称“履约担保”)，履约担保金额为 10 万元。履约担保期限：自合同签订生效之日起至合同期满后 90 日止。 2、保函须为见索即付、不可撤销的保函，并须由中国境内注册的专业担保公司保函或银行出具的银行保函，且必须包含以下内容： ①采购人名称、项目名称、中标人名称、担保金额、担保期限。 ②保证方式为连带责任保证。 3、如在履约担保期限内，中标人单方终止或解除合同或违反合同有关约定被采购人终止或解除合同的，则全部履约担保金不予退还，归采购人所有。 4、因本保函赔付发生的纠纷，由采购人和中标人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交采购人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 5、中标人在提供履约担保时所发生的一切费用由中标人承担。 6、如果中标人没有按照要求提交履约担保，则采购人有权单方解除合同，中标人须赔偿采购人因此造成的损失，包括但不限于采购人招标的费用等， 同时向采购人支付与履约保证金同等金额的违约金。采购人保留进一步追究责任的权利，且采购人有权单方对本项目重新招标。 7、合同履行期间，履约担保被部分或全额扣除、履约保函过期的，中标人应于发生之日起 15 个工作日内向采购人补足被扣除部分的合法有效履约保函或重新出具合法有效的10万元履约保函。否则，采购人有权单方解除合同，中标人应每日以履约担保不足部分为基数按中国人民银行同期贷款利率向采购人支付滞纳金，并向采购人支付与履约保证金同等金额的违约金。 8、在中标人按合同要求全部完成规定的项目内容工作后，如中标人无违约行为的，经双方确认后，中标人向采购人提出书面申请，采购人于收到中标人书面申请后 15 个工作日内将履约担保函原件全额退回给中标人。  履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 1、★报价要求，（1）本项目的采购预算(最高限价)为567万元，投标人的投标总报价不得超出本项目规定的采购预算(最高限价)，否则该报价为无效报价，其投标将予以无效投标处理。 （2）投标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括但不限于全部聘用人员的工资、奖金、伙食补贴、加班费、节假日补贴、聘用人员的社会保险费用(包括养老、医疗、工伤、生育险和失业保险，其费用必须符合佛山市政府规定的基数)、聘用人员的公众责任险和人身意外伤亡保险费用、项目所需的管理费、服装费、培训费、税费、招标代理服务费等。以上费用如因市场价格上涨，服务期内采购人将不再增加任何费用。如投标人的分项报价中未体现以上各分项费用明细，缺项的费用视为包含在其他已报列的分项的报价中，采购人将不再增加任何费用。  2、★保密要求，采购人委托中标人完成本项目，有责任和权利要求中标人严格遵守国家保密法律、法规和相关规定，保守国家秘密和工作秘密。中标人应加强保密意识并严格遵守以下要求： （1）严格遵守采购人内部保密管理工作相关法律法规，保守在工作中所涉及的秘密，保密有效时间与国家对各具体秘密事项的保密期限要求相一致。 （2）中标人不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将采购人内部会议、谈话内容泄露给未经采购人许可的其他任何人员；严禁将工作中涉及的相关项目技术方案及实施规划透露给无关人员。 （3）服从采购人的安排，依照有关法律、法规和本项目规定工作，不得将工作过程中接触到的机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其它与本项目无关的工作。 （4）中标人不得带领无关人员进入办公场所。 （5）无论中标人今后完成本项目或因故中途退出，均不得泄露所知悉的国家秘密和工作秘密。 （6）如发生国家秘密和工作秘密泄露，中标人应立即向采购人报告，并积极协助采购人及有关保密部门进行查处。 （7）中标人如未能遵守上述保密要求，有违反保密规定行为而造成泄密的，采购人可依据有关规定追究中标人的责任.要求中标人退还已收取的全部费用，并承担因泄密造成的损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。  3、规范化管理要求，供应商在项目实施管理过程中，要结合相关行业的特点、流程、标准与功能，职责明晰、规范操作、提供一套科学与系统化的管理流程 ，全过程应通过完善的环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、保安服务管理体系的保障项目规范化管理建设并持续改进。 |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 保安服务 | 2025-2028年保安服务采购 | 项 | 1.00 | 5,670,000.00 | 5,670,000.00 | 租赁和商务服务业 | 详见附表一 |

**附表一：2025-2028年保安服务采购**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 1.项目概况  佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）是顺德地区一所以精神医学为主的公立非营利性三级专科医院，二类公益事业单位，位于佛山市顺德区大良街道宝林路。目前医院占地约3万多平方米，建筑面积约3万多平方米。全院编制床位数800张，现有职工400多人。医院目前共设10个住院科室，1个综合门诊部，1个心理专科门诊，1个社区药物维持门诊（即河西门诊），1个康复中心等。  2.服务内容  本次采购项目内容为佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）全院范围及河西门诊内的保安服务，具体包括：医院正常秩序维护、治安管理工作、全院范围内的人员、设备设施的安全保卫、消防管理工作、闭路电视监控系统值班、交通秩序管理、安全巡视、应急处置及与安全工作有关的各项临时性任务等。  3.人员岗位设置及配置要求  3.1佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）的所属范围，计划设置保安主管1人、带病人检查保安员3人、前门岗保安员6人、后门岗保安员6人、全院巡逻岗保安员6人，住院部保安员3人、医院门诊大堂保安员3人、河西门诊保安员3人、轮休保安员4人，岗位配置数量分配根据医院实际发展情况调整为准。人员具体要求如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 岗位名称 | 配置要求 | | 1 | 保安主管 | 1、配置数量： 1 名  2、配置要求：男性，年龄在45周岁及以下(含45周岁) ，身高1.65m 以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；  具备保安团队管理及领班工作经验5年或以上，能冷静处理突发事件，保障医院日常运作。具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。接受24小时轮流值班安排，分三班制。有医院安保工作经验或退伍军人优先。  3、工资待遇：包含基本工资、节假日加班、考核(效益) 工资、高温补贴、社保等。 | | 2 | 保安成员 | 配置数量：34名  1、其中保安队长1名，男性，年龄在45周岁及以下(含45周岁) ，身高1.65m以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；具备保安团队管理及领班工作经验3年或以上，能冷静处理突发事件，保障医院日常运作。具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。  2、其中保安班长1名，男性，年龄在45周岁及以下(含45周岁) ，身高1.65m以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；具备保安团队管理及领班工作经验2年或以上，具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。  3、配置要求：男性，年龄在55周岁及以下(含55周岁)，身高 1.6m 以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；  4、其它保安配置要求：能冷静处理突发事件，保障医院日常运作。具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。接受24小时轮流值班安排，分三班制。有医院安保工作经验或退伍军人优先。  5、工资待遇：包含基本工资、节假日加班、考核(效益) 工资、高温补贴、社保等。  6、★保安团队中最少 6 名保安员须具有建(构) 筑物消防员职业资格证。（投标时提供承诺函，格式自拟） |   3.2 中标人所聘员工数量须满足采购人需求，并招聘素质较好的员工。  3.3 中标人应当按照《劳动法》、《广东省工资支付条例》等相关规定与用工人员签订集体合同或劳动合同、给所有的员工缴纳各种社会保险(包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险)，并根据合同约定按月支付用工人员工资，支付的工资标准不得低于广东省佛山市法定最低基数(如本采购文件发布后有新的政策法规调整，则以最新的规定为准)。如发生劳资纠纷、工伤、疾病乃至死亡等事故或触犯国家法律等，由中标人承担一切经济责任及法律责任，并不得影响本项目的服务工作。  3.4 中标人应保证每期所获服务费优先安排用工人员工资的发放，如出现中标人拖欠、克扣本项目服务人员工资的情形，视为中标人授权并同意采购人在下一期服务费中扣除上一期服务费中未支付的人员工资，代为直接支付给用工人员个人。  3.5 中标人须为所有保安人员购买公众责任险和员工的意外保险。因管理不善，保安员内部所发生的一切问题，全部责任由中标人承担。同时，保安人员在执行任务中受到人身伤害或其它安全事故，由中标人负全责。  3.6★投入本项目的全部保安均经公安机关批准设立的培训机构培训合格，并取得经设区的市级人民政府公安机关考试、审查合格并留存指纹等人体生物信息后核发的《保安员证》。（投标时提供承诺函，格式自拟）  4、服务质量要求  4.1 保安人员必须按时上岗，实行执勤记录表，每天记录执勤情况。  4.2 坚守岗位，落实履行本职工作，认真积极工作，呈现良好的工作精神，无上班玩手机、打瞌睡、聊天、吃东西、喝酒、抽烟等消极怠工行为；无发生打架斗殴、工作态度恶劣、与其他人争吵等行为。  4.3 工作时间必须统一着装，穿着整洁，保持仪容整洁，在管理制度中提供日常工作时的图片作为响应。  4.4 保安人员必须要以优质的服务态度待人，达到热诚、周到、规范的服务要求。对患者及家属等来院人员的询问要耐心、细致解答，使用文明礼貌用语及手势。  4.5 保证所管区域的正常工作秩序，全天实时监控，定期巡查，防范失火、盗窃、破坏、自然灾害事故发生，对各种突发事件能及时处理控制，为医院提供安全的工作生活环境。  4.6 保证医院医务人员工作时间的人身安全。一旦出现医患纠纷，保安人员要第一时间赶赴现场维护秩序，并采取合法手段有效制止在工作区域内出现影响采购人形象干扰医疗秩序的行为，保安人员应积极配合采购人或公安管理部门的行动要求。在上述工作中，中标人未经院方允许私自采取行动从而出现法律纠纷或酿成治安事件，由中标人独自承担相应责任和后果。提供标准化操作流程图作为秩序维护服务方案的响应。  4.7 杜绝闲散人员进入医院，协助公安机关打击医托、诈骗、盗窃分子等。  4.8 做好入院车辆停放管理工作，保持院内通道畅通。  4.9 院内消防栓、灭火器等日常消防设备每月有专人进行不少于2次检查。  4.10 保安员在保证本岗位工作正常的情况下，在其负责的区域内、在不影响其工作的前提下，有义务协助做一些力所能及的事务，如采购人临时性的不够人手协助摆放桌椅、搬运物品等。  5、考评办法  5.1 每月由采购人对保安人员的服务质量进行评分，具体评分细则如下：  《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 考评项目 | 考评内容 | 分值 | 考评结果 | 扣分标准（每次） | | 人  员  及  制  度  （20分） | 1.员工衣着齐整，制服统一，佩带工牌，仪容表得当，形象、精神面貌良好 | 2分 |  | 着装不整齐、仪容仪表形象差等扣1分/次 | | 2.员工语言及行为规范得当 | 2分 |  | 语言及行为不当扣1分/次 | | 3.员工在岗期间不得做与工作无关的事情 | 2分 |  | 做与工作无关的事情扣1分/次 | | 4.定期对员工进行培训 | 2分 |  | 每月培训一次或以上，没有开展扣2分 | | 5.建立健全秩序维护方面管理制度 | 1分 |  | 无制度的扣1分 | | 6.管理制度按照要求上墙 | 1分 |  | 制度不上墙的扣1分 | | 7.合理制定岗位职责、岗位分工明确 | 2分 |  | 无岗位职责扣1分，分工不明确扣1分 | | 8.按要求配备人员，科室岗位人员不得出现无理由半天或以上缺岗 | 4分 |  | 科室岗位人员缺岗扣1-4分 | | 9.尊敬采购人领导，接受采购人工作人员的检查监督，并服从其管理。 | 4分 |  | 不服从监督、管理的扣1-4分 | | 保安服务  （40分） | 1.安保人员未按规定穿戴、携带警用器械的 | 2分 |  | 未按规定穿戴、携带警用器械的扣1分/次 | | 2.24小时值班，不得出现离岗、串岗、睡岗现象 | 3分 |  | 有出现违规现象的扣1-3分 | | 3.保管好公有物品、通讯器材、岗位设备设施等。 | 3分 |  | 因保管不当造成损坏的扣1-3分 | | 4.监控室内严禁吸烟、滞留无关人员，严禁会客、聊天、赌博等。 | 3分 |  | 有出现违规现象的扣1-3分 | | 5.建立健全安全管理体系，确保管理范围安全 | 2分 |  | 无制度、无管理安全范围扣1-2分 | | 6.不得出现安全责任事故 | 10分 |  | 出现安全责任扣10分 | | 7.紧急情况没有采取有效措施、未及时控制事态发展。 | 6分 |  | 没有采取有效措施、未及时控制事态发展扣6分 | | 8.紧急情况没有及时汇报造成工作贻误。 | 6分 |  | 无及时汇报扣6分 | | 9.维护好医院工作和医疗秩序，打击医托和派小报乱张贴广告行为。 | 3分 |  | 对医托及派小报乱贴广告1.5分/ 次 | | 10.不准私自将买卖、收旧、推销等闲杂人员放入 | 2分 |  | 私自将买卖、收旧、推销等闲杂人员放入的扣1分/次 | | 消防  安全  （20分） | 1.建立健全消防安全制度 | 1分 |  | 无制度的扣1分 | | 3.定期检查消防通道，保持消防通道通畅 | 2分 |  | 消防通道堵塞扣1分/次 | | 4.采用积极合理方式劝阻车辆及人员不占用消防通道 | 2分 |  | 无劝阻，无管理的扣1分/次 | | 6.设置义务消防员 | 1分 |  | 无设置义务消防员的扣1分 | | 7.定时做好消防培训并记录 | 4分 |  | 每月培训一次或以上，没有开展扣2分，无记录的扣2分 | | 8.熟悉消防设施、器材及各类物品的使用和摆放位置 | 2分 |  | 不熟悉消防器材使用的扣1-2分 | | 9.做好消防安全防范工作，杜绝火灾发生 | 6分 |  | 发生火灾事故扑救不及时或不积极组积扑救扣6分 | | 10.院内消防栓、灭火器等日常消防设备每月有专人进行不少于2次检查。 | 2分 |  | 每月不少于2次检查，少一次扣1分/次 | | 应急  处理  （14分） | 1.建立应急预案 | 2分 |  | 无应急预案的扣2分 | | 2.定期进行培训并记录 | 4分 |  | 每月培训一次或以上，没有开展扣2分，无记录的扣2分 | | 3.不定期进行演习并有记录，一年不少于1次。 | 4分 |  | 无开展演习扣2分、无记录的扣2分 | | 4.遇各类情况及重大突发事项（火警、抢劫、自然灾害等），具备良好的应急能力和处理能力，有应对措施，积极配合采购人工作 | 4分 |  | 无处理能力与应对措施、不积极配合采购人工作的扣1-4分 | | 车辆  管理  （6分） | 1.做好停车场车辆管理，车辆停放整齐 | 3分 |  | 乱停乱放的扣1分/ 次 | | 2.积极协助交通事故处理，不影响车辆通行 | 3分 |  | 造成堵塞每次扣1分/ 次 | | 总分 | 100分 | | | |   5.2 考评服务费扣罚标准：  (1) 考核分数均在80分及以上的，全额支付中标人当月的服务费用；  (2) 考核分数在70~79分的，每减少一分（以80分为基准），则扣减中标人当月服务费用的1%；例如中标人当月的考核分数为75分，则扣减当月服务费的比例为：（80-75）×1%=5%。  (3) 考核分数低于70分为不合格，扣减中标人当月服务费用的20%。采购人立即向中标人发出服务整改期限通知，中标人应在15天内完成整改并提交整改报告，由采购人对整改效果进行验收，整改后需达到80分及以上，否则视为整改不合格；若整改连续2次仍不合格的，采购人有权无条件终止和解除服务合同，终止合同时，中标人需赔偿采购人因此产生的直接经济损失，并支付合同总金额的10%作为违约金。中标人需承担因服务质量问题导致的第三方损失。  (4) 如出现连续两个月考核分数低于80分的，采购人有权要求中标人更换相关人员（含保安主管、保安队长、保安班长、保安员等）。更换人员的素质不得低于原有的人员，新上岗人员经岗前培训合格后方可上岗，并通过采购人的审核。中标人应在收到更换通知后7天内完成人员更换。  6、其他要求  6.1 中标人出现下列情况的，采购人有权要求中标人无条件终止和解除服务合同，终止合同时，中标人需赔偿采购人因此产生的直接经济损失，并支付合同总金额的10%作为违约金。中标人需承担因服务质量问题导致的第三方损失。  (1)中标人自身原因导致不能切实履行合同义务的。  (2)中标人不能实现合同规定的管理目标和服务质量，限期整改无效的。  (3)中标人原因导致出现重大安全责任事故的。  (4)中标人累计3个月或以上不能按合同规定配备足够人员的。  (5)其他严重违约行为。  6.2 服务期内，采购人根据医院的日常管理工作，有权要求中标人增加或减少保安人员，并按实际到岗人员结算当月费用，如实际到岗人员工作不足一个月，按实际工作天数结算。在无新增工作项目或无新增工作区域的情况下，中标人增加工作人员，采购人不再增加费用。若采购人有减少或增加工作时间、工作区域时，由双方协商并签订补充协议，协议金额以中标金额为基础计算，所签的补充协议具有同等法律效力。  6.3 在中标人提供服务时，如对采购人的设施设备等造成了损坏，采购人有权要求中标人进行合理赔偿。  6.4 培训方面：每月对保安人员进行一次安保业务知识、消防知识及实操、应急技能、感染控制、基础急救知识等方面的培训，提升保安人员的业务能力。具备人员培训管理的信息化管理能力，提供人员培训管理的系统，并承诺投入本项目使用。在培训方案中提供以上培训图片、培训课件及包含但不限于人员培训管理的软件著作权或系统使用界面截图作为证明材料，投标人对该系统应有所有权或使用权。  6.5 中标人所有员工入院服务时都必须进行体检，体检内容须包括血常规、血脂、血糖、血压、肝功能、胸透、视力检查等常规检查，体检合格后方可上岗，并向采购人提供二甲或以上级别医疗机构的体检报告。  6.6 签订合同时，中标人应按采购人的需求，向采购人提供详细的保安人员安排表。  6.7 中标人有责任配合采购人工作安排，如医院内其他科室(重症精神病房等)需要保安人员值班，中标人须统一调配安排。  6.8 为保证安保质量及效果，保安员应当具备完善的应急处理工作流程认知，如出现需要应急增援等情形，应当配备后援人员以确保高效应答采购人需求。在响应时提供格式自拟的承诺函作为突发事件应急处理方案的响应。  6.9 为保证工作质量，在合同期间，中标人不得随意调换安排在采购人处的项目经理、保安主管等，如需调换，必须事先与采购人管理部门沟通，经采购人同意后方可更换。  6.10 为保证服务质量，在合同期内，如中标人的项目人员因病或因事请假超过三天的，中标人应在1天内安排替补人员到岗，不得影响采购人的工作。  6.11 为保证人员队伍的稳定，中标人保证员工完成本职工作的情况下，合理安排员工的工作与休息时间，无违反《劳动法》等行为。  6.12 中标人需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤管理系统安全、高效、有序和有计划地运转。  6.13 中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，并提供采购人所需资料。  6.14 未经采购人同意，中标人不得在合同期限内将本项目分包。  6.15 ★投标人如跨省、自治区、直辖市提供保安服务的单位须承诺自签订合同之日起30日内向佛山市公安局备案(须提供承诺函，格式自拟)。 |
|  | 2 | 1.投标人需要为本项目提供总体服务方案，包含但不限于秩序维护、治安管理工作、全院范围内的人员、设备设施的安全保卫、消防管理工作、闭路电视监控系统值班、交通秩序管理、安全巡视、应急处置及与安全工作有关的各项临时性任务、投标人需具备报警视频联动管理功能的系统、远程值班控制功能的系统，并承诺投入本项目使用，确保本项目的服务水平，投标时提供投标人具有前述系统所有权或使用权的证明材料，作为总体服务方案的内容。  2.为保证本项目的服务质量，要求投标人需设立完善的内部机构，能为本项目提供人力资源、财务、行政、技术保障、质量控制、安全应急、客户服务、运作管理、内部培训等方面的支持、服务或管理。  3.投标人需具备健全的管理制度，包括：1、企业运作管理制度：涵盖人力资源、服务质量、风险管理、技术设备、财务、行政、市场、法务、内部监督等方面。2项目部操作管理方面的制度：涵盖物品放行制度、秩序维护方面管理制度、交接班制度、录像监控制度、消防安全制度、车辆管理制度等。  4.投标人需具备完善顺畅的运作流程，包含但不限于人员招聘与培训、服务实施、质量监督、技术支持、财务管理、风险管理护等多个环节。  5.投标人需为本项目可能出现的突发事件提供针对性的应急处理方案（包含医患纠纷、消防安全、医疗急救、感染控制、治安事件、设备故障、自然灾害等），为保证出现的突发事件的应急处理效率，需投入快速呼叫应答处置功能系统为本项目服务，投标时提供投标人具有前述系统所有权或使用权的证明材料作为突发事件应急处理方案的内容，并承诺投入本项目使用。  6.根据本项目的管理特点，要求投标人能利用相应的智能化管理手段辅助服务，具备安保人员综合调度指挥平台、消防安全巡检系统、保安服务管理系统、安防应急预案辅助管理系统、智能化监控管理系统、治安管理信息平台相关功能的系统，要求系统运行成熟、投标人已完全掌握使用技巧，且具有所有权或使用权（需提供相关证明材料），能保证及时投入本项目使用，并提供以上方面的信息化管理方案。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东中采招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。  开户单位： 无  开户账号： 无  开户银行： 无  支票提交方式： 无  汇票、本票提交方式： 无  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：采购代理服务费以本项目的中标金额为基数计取采购代理服务费，采用“金额为100万元以下，费率为1.5%，金额100-500万元，500-1000万费率为0.45%”费率标准下浮 22%%按差额定率累进法计算。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 政府采购合同融资，参与政府采购的中小微企业可凭借中标（成交）通知书或政府采购合同，利用“省中小融”、“粤信融”、“中征应收账款融资服务平台”等平台向金融机构申请融资，获得无财产抵押贷款。  “租赁和商务服务业”中小企业划型标准，从业人员300人以下或资产的总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产的总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产的总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下的或资产的总额100万元及以下的为微型企业。  关于招标文件附件格式，由于平台格式固化，招标文件格式作以下特别说明： 1、招标文件格式二十五：政府采购履约担保函中“(一)向我方所在地的人民法院起诉。”改为“(一)向贵方所在地的人民法院起诉。” 2、招标文件格式二十五：采购合同履约保险凭证中“七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。”改为“七、本保证保险发生争议协商解决不成，向被保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。” |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东中采招标有限公司代收。具体操作要求详见广东中采招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东中采招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东中采招标有限公司，到账情况以开标时广东中采招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)佛山市顺德区公共资源交易中心网（http://www.shunde.gov.cn/ggzy/）及采购代理机构网站（http://www.gdzczb.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、佛山市顺德区公共资源交易中心网（http://www.shunde.gov.cn/ggzy/）及采购代理机构网站（http://www.gdzczb.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：广东中采招标有限公司

电话：0757-81993027

传真：0757-81993027

邮箱：gdzczb@126.com

地址：广东省佛山市禅城区文华北路223号之一栋525、526、527单元（住所申报）

邮编：528000

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省佛山市顺德区财政局监督与绩效科

地 址：佛山市顺德区大良德民路区政府行政大楼3楼

电 话：0757-22831619、22831865

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(2025-2028年保安服务采购)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东中采招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东中采招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（2025-2028年保安服务采购）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（2025-2028年保安服务采购）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本扫描件。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 须提供下列任一项证明材料：①《政府采购供应商资格信用承诺函》;②提供投标截止日前6个月内（含投标截止时间当月）任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供下列任一项证明材料：①提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；②提供2023年度的财务状况报告，财务状况报告须由第三方会计师事务所出具，并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章，且能反映审计结论；基本开户银行出具投标截止前6个月内（含投标截止当月，并往前顺推）任意1个月的资信证明，并同时提供基本开户银行的《开户许可证》或《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他可证明资信证明为基本开户银行出具的相关证明资料，以上文件均需加盖银行印章。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供以下两种证明材料之一：1.提供《政府采购供应商资格信用承诺函》；2.按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见采购公告附件）。 |
| 8 | 投标人必须具有有效的《保安服务许可证》。 | 投标人必须具有有效的《保安服务许可证》。 |
| 9 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （1）中小企业评审及《中小企业声明函》填写要求： ① 本项目为服务类项目，投标人须根据本项目采购类别选择对应的《中小企业声明函》填写。 ② 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见采购文件“第二章 采购需求—2.技术标准与要求”，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（http://www.gov.cn/zwgk/2011-07/04/content\_1898747.htm） ③ 投标人提交的《中小企业声明函》应按要求完整填写所有信息，填写说明详见本项目采购公告附件“工程类、服务类项目中小企业声明函模板（填写说明）”。 （2）监狱企业评审要求：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （3）残疾人福利性单位评审要求：提供《残疾人福利性单位声明函》。 |

表二符合性审查表：

采购包1（2025-2028年保安服务采购）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 法定代表人证明书和法定代表人授权书 | 有效的法定代表人证明书和法定代表人授权书(如为法定代表人参与投标,只提供有效的法定代表人证明书)。 |
| 2 | 签署和盖章 | 投标文件符合招标文件规定的签署和盖章要求。 |
| 3 | 标注“★”的实质性条款响应情况 | 完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 |
| 4 | 报价要求 | 1.报价符合招标文件要求且报价是固定唯一的。 2.若评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 其它 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(2025-2028年保安服务采购):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分24.0分  技术部分66.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 总体服务方案 (10.0分) | 根据投标人针对采购需求提供的总体服务方案进行评审： 1、服务方案全面、内容详细合理、具有针对性，总体服务模式和配套措施科学合理，能针对用户需求进行详细的分析，能列出管理上的特点、难点，提出合理的管理措施，完全满足项目需求的，得10分； 2、方案内容缺失不超过1项，或内容较详细较合理、较有针对性，或总体服务模式和配套措施较科学较合理，能针对用户需求进行较详细的分析，较能列出管理上的特点、难点，提出较合理的管理措施，较好满足项目需求的，得6分； 3、方案内容缺失较多，或方案缺乏针对性，或缺乏可操作性的，难以满足用户需求的，得2分； 4、未提供相关服务内容得0分。 |
| 机构设立、运作流程、管理制度 (8.0分) | 根据投标人针对采购需求提供的对内部机构设立、运作流程、管理制度进行评审（包括内部机构设是否完整、运作流程是否顺畅、管理制度的科学合理性）： 1、上述内容没有缺项，内部机构设立完整、运作流程清晰顺畅、管理制度科学合理，完全满足用户需求的，得8分； 2、内容缺失不超过1项，或内部机构设立基本完整、或运作流程具有一定的合理性、或管理制度具有一定的科学合理性，较好满足采购需求的，得5分； 3、内容缺失较多，或内部机构设立不完整、或运作流程不顺畅、或管理制度科学合理性差，难以满足用户需求的，得2分； 4、不提供相关内容得0分。 |
| 人员培训方案 (8.0分) | 根据投标人针对采购需求提供的人员培训方案进行评审： 1、方案全面、培训计划合理，完全满足项目需求，的得8分； 2、方案内容缺失不超过1项培训计划较合理，较好满足采购需求的，得5分； 3、方案内容缺失较多，或内容简单，或计划不合理，难以满足用户需求的，得2分 4、未提供相关服务内容得0分。 |
| 突发事件应急处理方案 (8.0分) | 根据投标人针对采购需求提供的对突发事件的应急处理方案进行评审： 1、突发事件应急处理方案完善合理、针对性强，满足项目需求的得8分。 2、方案内容缺失不超过1项，或内容较完善较合理、较有针对性，较好满足采购需求的得5分； 3、方案内容缺失较多，或缺乏针对性、难以满足用户需求的，得2分； 4、未提供相关服务内容得0分。 |
| 保安主管的资质情况（1人） (8.0分) | 保安主管在45周岁以下的基础上具有： 1.保安员二级/技师（原保安师）或以上职业资格证书，得2分； 2.应急救援员五级/初级或以上职业资格证书，得2分； 3.管理类中级或以上职称证书，得2分。 4.从事保安工作经验【不同物业公司或保安公司可累计，需提供相对应年限的社保证明），8年或以上得2分，5年（含）-8年（不含）得1分；5年（不含）以下不得分】。本项最高可得8分。 注： （1）第1、2点涉及的证书须为人社部门颁发或由人社部门备案的第三方职业技能等级认定评价机构颁发，如为人社部门颁发的，须提供证书扫描件作为证明材料；如为由人社部门备案的第三方职业技能等级认定评价机构颁发的证书，须同时提供证书扫描件及该证书在技能人才评价工作网（osta.mohrss.gov.cn)查询结果截图； （2）第3点涉及的职称证书应以人社部门颁发或者在人社部门核准备案的职称评审委员会颁发的为准，如为人社部门颁发，须提供证书扫描件作为证明材料；如职称证书由经人社部门核准备案的职称评审委员会或机构颁发的，须提供该颁发机构经人社部门核准备案的证明材料，否则该职称证书不予认可。如证书颁发机构名称与人社部门授权（或认可或备案）的相关名称不相对应或不相符的，投标人可提供相关名称变更等的证明材料。如未提供的，评标委员会评审时难以认定时，可要求投标人予以书面澄清，经书面澄清后仍无法认定的则该职称证书不予认可； （3）第4点提供相应年限的社保证明材料作为证明材料； （4）提供上述人员近六个月（扣除招标公告发布当月往前顺推）以来任意1个月在投标人缴纳的社保证明材料，不提供不得分。 |
| 保安队长的资质情况（1人） (5.0分) | 保安队长在45周岁以下的基础上具有： 1.保安员二级/技师（原保安师）或以上职业资格证书，得2分； 2.从事保安工作经验【不同物业公司或保安公司可累计，需提供相对应年限的社保证明），5年或以上得3分，3年（含）-5年（不含）得1分；3年（不含）以下不得分】。本项最高可得5分。 注： （1）第1点涉及的证书须为人社部门颁发或由人社部门备案的第三方职业技能等级认定评价机构颁发，如为人社部门颁发的，须提供证书扫描件作为证明材料；如为由人社部门备案的第三方职业技能等级认定评价机构颁发的证书，须同时提供证书扫描件及该证书在技能人才评价工作网（osta.mohrss.gov.cn)查询结果截图； （2）第2点提供相应年限的社保证明材料作为证明材料； （3）提供上述人员近六个月（扣除招标公告发布当月往前顺推）以来任意1个月在投标人缴纳的社保证明材料，不提供不得分。 |
| 保安班长的资质情况（1人） (3.0分) | 保安班长在45周岁以下的基础上具有： 1..保安员二级/技师（原保安师）或以上职业资格证书，得2分； 2.退伍军人证或退役军人证，得1分。 本项最高可得3分。 注： （1）第1点涉及的证书须为人社部门颁发或由人社部门备案的第三方职业技能等级认定评价机构颁发，如为人社部门颁发的，须提供证书扫描件作为证明材料；如为由人社部门备案的第三方职业技能等级认定评价机构颁发的证书，须同时提供证书扫描件及该证书在技能人才评价工作网（osta.mohrss.gov.cn)查询结果截图； （2）第2点提供证书扫描件； （3）提供上述人员近六个月（扣除招标公告发布当月往前顺推）以来任意1个月在投标人缴纳的社保证明材料，不提供不得分。 |
| 团队其他服务人员的资质情况（上述管理人员除外） (10.0分) | 具有退伍军人证或退役军人证或退役军人优待证，得1分，本项最高可得10分。 注：1.提供相关人员证书扫描件；2.提供上述人员近六个月（扣除招标公告发布当月往前顺推）以来任意1个月在投标人缴纳的社保证明材料，不提供不得分。3.提供的所有人员不得重复，否则不得分。 |
| 保安服务智能化管理能力 (6.0分) | 根据投标人针对采购需求提供的保安服务信息化管理方案进行评审： 1、保安服务信息化管理方案全面，内容有针对性，满足项目需求的得6分。 2、方案内容缺失不超过1项，或内容较有针对性，较好满足采购需求的得4分； 3、方案内容缺失较多，或缺乏针对性、难以满足用户需求的，得2分； 4、未提供相关服务内容得0分。 |
| 商务部分 | | 同类项目经验 (8.0分) | 提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的同类服务（服务内容含保安或安保）项目合同，每提供一份业绩得1分，最高得8分。 注： ①提供项目合同关键页扫描件（合同关键页包括：合同封面、服务内容页及双方签章页） ②同一项目不同年份的合同只计一次分值，不重复计算业绩分数。同一业主在同一采购项目中续签的合同不重复计分。同一合同只计取一次分值。 |
| 客户评价 (8.0分) | 上述有效业绩中获得正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于正面评价），每提供一份得1分，最高得8分。 注：提供合同甲方或甲方项目主管部门盖章的评价文件，同一项目不同年份的合同按一份计算，不重复计算分数，同一项目服务期内提供多份评价按一份计算，不重复计算分数，不提供不得分。 |
| 管理体系认证情况 (8.0分) | 投标人通过以下管理体系认证且在有效期内：1.具有质量管理体系认证证书；2.具有环境管理体系认证证书；3.具有职业健康安全管理体系认证证书；4.保安服务认证证书；每提供一项得2分，本项最高得8分。 注：投标人提供在有效期内的认证证书扫描件以及在“全国认证认可信息公共服务平台”（http://www.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销或暂停的不得分。上述证书如因成立时间不足三个月的原因未能获得的，可对应得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人（第一中标候选人不得随意放弃中标资格）。综合得分相同的，按以下顺序推荐中标候选人及确定中标人： 1）按投标报价由低到高顺序排列，依次推荐中标候选人。 2）综合得分且投标报价相同的，中标候选人并列。 3）中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）技术评分（由高到低）；（2）商务评分（由高到低）。 4）如以上都相同的，由采购人采取随机抽取方式在并列的中标候选人中确定中标人。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

佛山市政府采购项目

合同书

**项目编号：GDZC-25GZ023**

**项目名称：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方： | 佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院） |
| 乙 方： | （中标人） |
| 签订日期： | 年 月 日 |

*注：本合同仅为合同的参考文本，可根据项目的具体要求进行修订。*

**佛山市政府采购项目合同书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | 佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目 |
| **项目编号：** | GDZC-25GZ023 |
| **甲 方：** | 佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院） |
| **乙 方：** | （中标人） |
| **合同性质** | 本合同为中小企业预留合同 |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、项目主要内容及实现功能目标：**

1.项目概况

佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）是顺德地区一所以精神医学为主的公立非营利性三级专科医院，二类公益事业单位，位于佛山市顺德区大良街道宝林路。目前医院占地约3万多平方米，建筑面积约3万多平方米。全院编制床位数800张，现有职工400多人。医院目前共设10个住院科室，1个综合门诊部，1个心理专科门诊，1个社区药物维持门诊（即河西门诊），1个康复中心等。

2.服务内容

本次采购项目内容为佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）全院范围及河西门诊内的保安服务，具体包括：医院正常秩序维护、治安管理工作、全院范围内的人员、设备设施的安全保卫、消防管理工作、闭路电视监控系统值班、交通秩序管理、安全巡视、应急处置及与安全工作有关的各项临时性任务等。

3.人员岗位设置及配置要求

3.1佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）的所属范围，计划设置保安主管1人、带病人检查保安员3人、前门岗保安员6人、后门岗保安员6人、全院巡逻岗保安员6人，住院部保安员3人、医院门诊大堂保安员3人、河西门诊保安员3人、轮休保安员4人，岗位配置数量分配根据医院实际发展情况调整为准。

人员具体要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 配置要求 |
| 1 | 保安主管 | 1、配置数量： 1 名  2、配置要求：男性，年龄在45周岁及以下（含45周岁） ，身高1.65m 以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；  具备保安团队管理及领班工作经验5年或以上，能冷静处理突发事件，保障医院日常运作。具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。接受24小时轮流值班安排，分三班制。有医院安保工作经验或退伍军人优先。  3、工资待遇：包含基本工资、节假日加班、考核(效益) 工资、高温补贴、社保等。 |
| 2 | 保安成员 | 配置数量：34名  1、其中保安队长1名，男性，年龄在45周岁及以下(含45周岁) ，身高1.65m以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；具备保安团队管理及领班工作经验3年或以上，能冷静处理突发事件，保障医院日常运作。具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。  2、其中保安班长1名，男性，年龄在45周岁及以下(含45周岁) ，身高1.65m以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；具备保安团队管理及领班工作经验2年或以上，具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。  3、配置要求：男性，年龄在55周岁及以下(含55周岁)，身高 1.6m 以上，五官端正，形象气质佳，身体健康，口齿清晰，无犯罪记录；  4、其它保安配置要求：能冷静处理突发事件，保障医院日常运作。具备较强的消防安全知识，能熟练使用各种消防器材工具等。接受24小时轮流值班安排，分三班制。有医院安保工作经验或退伍军人优先。  5、工资待遇：包含基本工资、节假日加班、考核(效益) 工资、高温补贴、社保等。  6、保安团队中最少6 名保安员须具有建(构) 筑物消防员职业资格证。 |

3.2 乙方所聘员工数量须满足甲方需求，并招聘素质较好的员工。

3.3 乙方应当按照《劳动法》、《广东省工资支付条例》等相关规定与用工人员签订集体合同或劳动合同、给所有的员工缴纳各种社会保险(包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险)，并根据合同约定按月支付用工人员工资，支付的工资标准不得低于广东省佛山市法定最低基数(如本采购文件发布后有新的政策法规调整，则以最新的规定为准)。如发生劳资纠纷、工伤、疾病乃至死亡等事故或触犯国家法律等，由乙方承担一切经济责任及法律责任，并不得影响本项目的服务工作。

3.4 乙方应保证每期所获服务费优先安排用工人员工资的发放。如出现乙方拖欠、克扣本项目服务人员工资的情形，视为乙方授权并同意甲方在下一期服务费中扣除上一期服务费中未支付的人员工资，代为直接支付给用工人员个人。

3.5 乙方须为所有保安人员购买公众责任险和员工的意外保险。因管理不善，保安员内部所发生的一切问题，全部责任由乙方承担。同时，保安人员在执行任务中受到人身伤害或其它安全事故，由乙方负全责。

3.6投入本项目的全部保安均经公安机关批准设立的培训机构培训合格，并取得经设区的市级人民政府公安机关考试、审查合格并留存指纹等人体生物信息后核发的《保安员证》。

4、服务质量要求

4.1 保安人员必须按时上岗，实行执勤记录表，每天记录执勤情况。

4.2 坚守岗位，落实履行本职工作，认真积极工作，呈现良好的工作精神，无上班玩手机、打瞌睡、聊天、吃东西、喝酒、抽烟等消极怠工行为；无发生打架斗殴、工作态度恶劣、与其他人争吵等行为。

4.3 工作时间必须统一着装，穿着整洁，保持仪容整洁。

4.4 保安人员必须要以优质的服务态度待人，达到热诚、周到、规范的服务要求。对患者及家属等来院人员的询问要耐心、细致解答，使用文明礼貌用语及手势。

4.5 保证所管区域的正常工作秩序，全天实时监控，定期巡查，防范失火、盗窃、破坏、自然灾害事故发生，对各种突发事件能及时处理控制，为医院提供安全的工作生活环境。

4.6 保证医院医务人员工作时间的人身安全。一旦出现医患纠纷，保安人员要第一时间赶赴现场维护秩序，并采取合法手段有效制止在工作区域内出现影响甲方形象干扰医疗秩序的行为，保安人员应积极配合甲方或公安管理部门的行动要求。在上述工作中，乙方未经院方允许私自采取行动从而出现法律纠纷或酿成治安事件，由乙方独自承担相应责任和后果。

4.7 杜绝闲散人员进入医院，协助公安机关打击医托、诈骗、盗窃分子等。

4.8 做好入院车辆停放管理工作，保持院内通道畅通。

4.9 院内消防栓、灭火器等日常消防设备每月有专人进行不少于2次检查。

4.10 保安员在保证本岗位工作正常的情况下，在其负责的区域内、在不影响其工作的前提下，有义务协助做一些力所能及的事务，如甲方临时性的不够人手协助摆放桌椅、搬运物品等。

5、考评办法

5.1 每月由甲方对保安人员的服务质量进行评分，具体评分细则如下：

《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评项目 | 考评内容 | 分值 | 考评结果 | 扣分标准（每次） |
| 人  员  及  制  度  （20分） | 1.员工衣着齐整，制服统一，佩带工牌，仪容表得当，形象、精神面貌良好 | 2分 |  | 着装不整齐、仪容仪表形象差等扣1分/次 |
| 2.员工语言及行为规范得当 | 2分 |  | 语言及行为不当扣1分/次 |
| 3.员工在岗期间不得做与工作无关的事情 | 2分 |  | 做与工作无关的事情扣1分/次 |
| 4.定期对员工进行培训 | 2分 |  | 每月培训一次或以上，没有开展扣2分 |
| 5.建立健全秩序维护方面管理制度 | 1分 |  | 无制度的扣1分 |
| 6.管理制度按照要求上墙 | 1分 |  | 制度不上墙的扣1分 |
| 7.合理制定岗位职责、岗位分工明确 | 2分 |  | 无岗位职责扣1分，分工不明确扣1分 |
| 8.按要求配备人员，科室岗位人员不得出现无理由半天或以上缺岗 | 4分 |  | 科室岗位人员缺岗扣1-4分 |
| 9.尊敬采购人领导，接受采购人工作人员的检查监督，并服从其管理。 | 4分 |  | 不服从监督、管理的扣1-4分 |
| 保安服务  （40分） | 1.安保人员未按规定穿戴、携带警用器械的 | 2分 |  | 未按规定穿戴、携带警用器械的扣1分/次 |
| 2.24小时值班，不得出现离岗、串岗、睡岗现象 | 3分 |  | 有出现违规现象的扣1-3分 |
| 3.保管好公有物品、通讯器材、岗位设备设施等。 | 3分 |  | 因保管不当造成损坏的扣1-3分 |
| 4.监控室内严禁吸烟、滞留无关人员，严禁会客、聊天、赌博等。 | 3分 |  | 有出现违规现象的扣1-3分 |
| 5.建立健全安全管理体系，确保管理范围安全 | 2分 |  | 无制度、无管理安全范围扣1-2分 |
| 6.不得出现安全责任事故 | 10分 |  | 出现安全责任扣10分 |
| 7.紧急情况没有采取有效措施、未及时控制事态发展。 | 6分 |  | 没有采取有效措施、未及时控制事态发展扣6分 |
| 8.紧急情况没有及时汇报造成工作贻误。 | 6分 |  | 无及时汇报扣6分 |
| 9.维护好医院工作和医疗秩序，打击医托和派小报乱张贴广告行为。 | 3分 |  | 对医托及派小报乱贴广告1.5分/ 次 |
| 10.不准私自将买卖、收旧、推销等闲杂人员放入 | 2分 |  | 私自将买卖、收旧、推销等闲杂人员放入的扣1分/次 |
| 消防  安全  （20分） | 1.建立健全消防安全制度 | 1分 |  | 无制度的扣1分 |
| 3.定期检查消防通道，保持消防通道通畅 | 2分 |  | 消防通道堵塞扣1分/次 |
| 4.采用积极合理方式劝阻车辆及人员不占用消防通道 | 2分 |  | 无劝阻，无管理的扣1分/次 |
| 6.设置义务消防员 | 1分 |  | 无设置义务消防员的扣1分 |
| 7.定时做好消防培训并记录 | 4分 |  | 每月培训一次或以上，没有开展扣2分，无记录的扣2分 |
| 8.熟悉消防设施、器材及各类物品的使用和摆放位置 | 2分 |  | 不熟悉消防器材使用的扣1-2分 |
| 9.做好消防安全防范工作，杜绝火灾发生 | 6分 |  | 发生火灾事故扑救不及时或不积极组积扑救扣6分 |
| 10.院内消防栓、灭火器等日常消防设备每月有专人进行不少于2次检查。 | 2分 |  | 每月不少于2次检查，少一次扣1分/次 |
| 应急  处理  （14分） | 1.建立应急预案 | 2分 |  | 无应急预案的扣2分 |
| 2.定期进行培训并记录 | 4分 |  | 每月培训一次或以上，没有开展扣2分，无记录的扣2分 |
| 3.不定期进行演习并有记录，一年不少于1次。 | 4分 |  | 无开展演习扣2分、无记录的扣2分 |
| 4.遇各类情况及重大突发事项（火警、抢劫、自然灾害等），具备良好的应急能力和处理能力，有应对措施，积极配合采购人工作 | 4分 |  | 无处理能力与应对措施、不积极配合采购人工作的扣1-4分 |
| 车辆  管理  （6分） | 1.做好停车场车辆管理，车辆停放整齐 | 3分 |  | 乱停乱放的扣1分/ 次 |
| 2.积极协助交通事故处理，不影响车辆通行 | 3分 |  | 造成堵塞每次扣1分/ 次 |
| 总分 | 100分 | | | |

5.2 考评服务费扣罚标准：

(1) 考核分数均在80分及以上的，全额支付乙方当月的服务费用；

(2) 考核分数在70~79分的，每减少一分（以80分为基准），则扣减乙方当月服务费用的1%；例如乙方当月的考核分数为75分，则扣减当月服务费的比例为：（80-75）×1%=5%。

(3) 考核分数低于70分为不合格，扣减乙方当月服务费用的20%。甲方立即向乙方发出服务整改期限通知，乙方应在15天内完成整改并提交整改报告，由甲方对整改效果进行验收，整改后需达到80分及以上，否则视为整改不合格；若整改连续2次仍不合格的，甲方有权无条件终止和解除服务合同，终止合同时，乙方需赔偿甲方因此产生的直接经济损失，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方需承担因服务质量问题导致的第三方损失。

(4) 如出现连续两个月考核分数低于80分的，甲方有权要求乙方更换相关人员（含保安主管、保安队长、保安班长、保安员等）。更换人员的素质不得低于原有的人员，新上岗人员经岗前培训合格后方可上岗，并通过甲方的审核。乙方应在收到更换通知后7天内完成人员更换。

6、其他要求

6.1 服务期内，甲方根据医院的日常管理工作，有权要求乙方增加或减少保安人员，并按实际到岗人员结算当月费用，如实际到岗人员工作不足一个月，按实际工作天数结算。在无新增工作项目或无新增工作区域的情况下，乙方增加工作人员，甲方不再增加费用。若甲方有减少或增加工作时间、工作区域时，由双方协商并签订补充协议，协议金额以中标金额为基础计算，所签的补充协议具有同等法律效力。

6.2 在乙方提供服务时，如对甲方的设施设备等造成了损坏，甲方有权要求乙方进行合理赔偿。

6.3 培训方面：乙方应每月对保安人员进行一次安保业务知识、消防知识及实操、应急技能等方面的培训，提升保安人员的业务能力。

6.4 乙方所有员工入院服务时都必须进行体检，体检内容须包括血常规、血脂、血糖、血压、肝功能、胸透、视力检查等常规检查，体检合格后方可上岗，并向甲方提供二甲或以上级别医疗机构的体检报告。

6.5 乙方应按甲方的需求，向甲方提供详细的保安人员安排表。

6.6 乙方有责任配合甲方工作安排，如医院内其他科室(重症精神病房等)需要保安人员值班，乙方须统一调配安排。

6.7 为保证工作质量，在合同期间，乙方不得随意调换安排在甲方处的项目经理、保安主管等，如需调换，必须事先与甲方管理部门沟通，经甲方同意后方可更换。

6.8为保证服务质量，在合同期内，如乙方的项目人员因病或因事请假超过三天的，乙方应在1天内安排替补人员到岗，不得影响甲方的工作。

6.9 为保证人员队伍的稳定，乙方保证员工完成本职工作的情况下，合理安排员工的工作与休息时间，无违反《劳动法》等行为。

6.10 乙方需严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤管理系统安全、高效、有序和有计划地运转。

6.11 乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供甲方所需资料。

6.12 未经甲方同意，乙方不得在合同期限内将本项目分包。

6.13 乙方如跨省、自治区、直辖市提供保安服务的单位须承诺自签订合同之日起30日内向佛山市公安局备案。

**二、产品及服务供应清单：**见附件一《报价清单明细表》。

**三、基本合同条款一览表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **合同条款** | **内容** |
| **1** | **合同总额** | 人民币小写：  大写： |
| **2** | **合同总额内容** | （1）合同总额为全包价，以人民币为结算单位，包括但不限于全部聘用人员的工资、奖金、伙食补贴、加班费、节假日补贴、聘用人员的社会保险费用(包括养老、医疗、工伤、生育险和失业保险，其费用必须符合佛山市政府规定的基数)、聘用人员的公众责任险和人身意外伤亡保险费用、项目所需的管理费、服装费、培训费、税费、招标代理服务费等。以上费用如因市场价格上涨，服务期内甲方将不再增加任何费用。  （2）价格为固定不变价，天数为公历日。 |
| **3** | **服务地点** | 佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）全院范围及河西门诊 |
| **4** | **服务期** | 三年：2025年 月 日至2028年 月 日 |
| **5** | **合同签订方式及情况** | 一次性签订本项目采购合同。 |
| **6** | **付款方式** | 1、本项目服务费按月支付，甲方根据合同约定的服务人员数量按每月实际到岗人员及人均工资结算单价(人均工资结算单价=中标价÷36 个月÷35人) 支付当月费用，且在每月末进行综合考评，减去当月的相关罚款(若有) ，在当月支付上一个月的服务费。乙方须开具有效发票到甲方处办理相关财务手续；如无提供完整资料，甲方将不会支付相应服务费。服务期结束，甲方支付的服务费不超过本项目的采购预算。  2、乙方配合甲方做好每月的保安服务管理质量评价工作。于每月25日前，乙方根据经甲方确认的《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》及双方确认的服务费金额，开具发票（收款方、出具发票方必须与乙方名称一致）给甲方。对于满足合同支付条件的，甲方原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定完成资金支付。  3、因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间)，在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。  4、如项目发生合同融资，甲方应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| **7** | **付款要求** | （1）乙方须向甲方提供依法纳税的服务费发票。  （2）服务费以转账方式转入乙方的银行账户。  （3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。 |
| 8 | **验收要求** | （一）验收主体：甲方。  （二）验收时间：每月月末进行月度的综合考评。  （三）验收程序：甲方每月按《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》及合同约定的服务要求、各项管理要求对乙方进行考评。  （四）验收内容：合同约定的各项服务内容、服务质量。  （五）验收标准：1、本项目服务标准达到或高于国家卫生健康委员会的《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》（2023年版）和《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》（2023年版）相关要求。2、《保安服务管理条例》（中华人民共和国国务院令第564号）。3、《医院安全保卫工作规范》。4、《佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）保安服务管理质量评价表》。5、合同约定的服务要求、各项管理要求等。6、符合中华人民共和国国家和服务地点相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；7、符合官方颁布标准； 8、上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，上述各项次序如后者标准要求高于前者，则以最高标准为验收标准。 |
| 9 | 履约保证金 | 1、乙方在签订采购合同后15个工作日内，应以专业担保公司保函或银行保函的方式向甲方缴纳履约保证金(以下称“履约担保”)，履约担保金额为10万元。履约担保期限：自合同签订生效之日起至合同期满后 90日止。  2、保函须为见索即付、不可撤销的保函，并须由中国境内注册的专业担保公司保函或银行出具的银行保函，且必须包含以下内容：  ①甲方名称、项目名称、乙方名称、担保金额、担保期限。  ②保证方式为连带责任保证。  3、如在履约担保期限内，乙方单方终止或解除合同或违反合同有关约定被甲方终止或解除合同的，则全部履约担保金不予退还，归甲方所有。  4、因本保函赔付发生的纠纷，由甲方和乙方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。  5、乙方在提供履约担保时所发生的一切费用由乙方承担。  6、如果乙方没有按照要求提交履约担保，则甲方有权单方解除合同，乙方须赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于甲方招标的费用等，同时向甲方支付与履约保证金同等金额的违约金。甲方保留进一步追究责任的权利，且甲方有权单方对本项目重新招标。  7、合同履行期间，履约担保被部分或全额扣除、履约保函过期的，乙方应于发生之日起15 个工作日内向甲方补足被扣除部分的合法有效履约保函或重新出具合法有效的10万元履约保函。否则，甲方有权单方解除合同，乙方应每日以履约担保不足部分为基数按中国人民银行同期贷款利率向甲方支付滞纳金，并向甲方支付与履约保证金同等金额的违约金。  8、在乙方按合同要求全部完成规定的项目内容工作后，如乙方无违约行为的，经双方确认后，乙方向甲方提出书面申请，甲方于收到乙方书面申请后 15 个工作日内将履约担保函原件退回给乙方。 |

**四、服务对照执行标准：**

1、符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；

2、符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理要求；

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

**五、投诉跟踪服务要求**

1.乙方须提供常设的投诉热线服务，并对投诉内容进行及时跟踪、回访。对甲方的投诉与通知，必须按甲方指定的时间内处理完毕，若特发事件不能在短时间内解决，乙方必须采取应急措施，或按甲方认可的应急方案执行，不得影响甲方的正常工作业务。

2.服务期内，甲方有权按本项目的管理要求对乙方进行不定期抽查检查，若对不合格的管理服务提出警告后，仍未得到有效解决时，甲方有权终止管理合同。

3.乙方服务机构名称及地址：

联系人1： ，联系电话： ，手机： ；

联系人2： ，联系电话： ，手机： ；

服务专线电话：

4.其他服务要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

。

**六、知识产权要求**

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物或服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。乙方须保证所供资源的内容、版权来源合法，保证甲方不会产生因第三方提出版权、知识产权问题而引起的法律或经济纠纷。合同期间，如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任、费用并消除所有不良影响。

**七、保密要求**

甲方委托乙方完成本项目，有责任和权利要求乙方严格遵守国家保密法律、法规和相关规定，保守国家秘密和工作秘密。乙方应加强保密意识并严格遵守以下要求：

1.严格遵守甲方内部保密管理工作相关法律法规，保守在工作中所涉及的秘密，保密有效时间与国家对各具体秘密事项的保密期限要求相一致。

2.乙方不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的秘密和敏感信息；严禁将甲方内部会议、谈话内容泄露给未经甲方许可的其他任何人员；严禁将工作中涉及的相关项目技术方案及实施规划透露给无关人员。

3.服从甲方的安排，依照有关法律、法规和本项目规定工作，不得将工作过程中接触到的机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料，不得从事其它与本项目无关的工作。

4.乙方不得带领无关人员进入办公场所。

5.无论乙方今后完成本项目或因故中途退出，均不得泄露所知悉的国家秘密和工作秘密。

6.如发生国家秘密和工作秘密泄露，乙方应立即向甲方报告，并积极协助甲方及有关保密部门进行查处。

7.乙方如未能遵守上述保密要求，有违反保密规定行为而造成泄密的，甲方可依据有关规定追究乙方的责任.要求乙方退还已收取的全部费用，并承担因泄密造成的损失；构成犯罪的，将依法追究刑事责任。

**八、违约责任**

1、乙方出现下列情况的，甲方有权要求乙方无条件终止和解除服务合同，终止合同时，乙方需赔偿甲方因此产生的直接经济损失，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方需承担因服务质量问题导致的第三方损失。

(1)乙方自身原因导致不能切实履行合同义务的。

(2)乙方不能实现合同规定的管理目标和服务质量，限期整改无效的。

(3)乙方原因导致出现重大安全责任事故的。

(4)乙方累计3个月或以上不能按合同规定配备足够人员的。

(5)其他严重违约行为。

2、甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的0.1% 累计，滞纳金累计不超应付款总额的5%。

3、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

注：以上违约金与赔偿金额累计不得超过本合同的合同总价。

**九、其他要求**

1.乙方需要为本项目提供总体服务方案，包含但不限于秩序维护、治安管理工作、全院范围内的人员、设备设施的安全保卫、消防管理工作、闭路电视监控系统值班、交通秩序管理、安全巡视、应急处置及与安全工作有关的各项临时性任务等。

2.为保证本项目的服务质量，要求乙方需设立完善的内部机构，能为本项目提供人力资源、财务、行政、技术保障、质量控制、安全应急、客户服务、运作管理、内部培训等方面的支持、服务或管理。

3.乙方需具备健全的管理制度，包括：1、企业运作管理制度：涵盖人力资源、服务质量、风险管理、技术设备、财务、行政、市场、法务、内部监督等方面。4.项目部操作管理封面的制度：涵盖物品放行制度、秩序维护方面管理制度、交接班制度、录像监控制度、消防安全制度、车辆管理制度等。

5.乙方需具备完善顺畅的运作流程，包含但不限于人员招聘与培训、服务实施、质量监督、技术支持、财务管理、风险管理护等多个环节。

6.乙方需为本项目可能出现的突发事件提供针对性的应急处理方案（包含医患纠纷、消防安全、医疗急救、感染控制、治安事件、设备故障、自然灾害等）。

7.根据本项目的管理特点，要求乙方能利用相应的智能化管理手段辅助服务，具备安保人员综合调度指挥平台、人员培训管理系统、消防安全巡检系统、保安服务管理系统、快速呼叫应答处置系统、一键式报警视频联动管理系统、安防应急预案辅助管理系统、智能化监控管理系统、治安管理信息平台、远程值班控制系统等相关功能的系统或软件。

8.乙方在项目实施管理过程中，要结合相关行业的特点、流程、标准与功能，职责明晰、规范操作、提供一套科学与系统化的管理流程，全过程应通过完善的环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、保安服务管理体系的保障项目规范化管理建设并持续改进。

**九、提出异议的时间和方法**

1.甲方有异议时，应 10天内向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、服务期和合同时效的限制。

**十、争议的解决**

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

**十一、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十二、税费**

1、本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2、乙方依照税务规章优先在合同履约地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

**十三、合同生效**

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后生效。

十四、乙方应提供的资料内容：

。

**十五、关于政府采购合同融资**

1、乙方是否已申请政府采购合同融资： 是/否 ；

融资银行及联系方式： 。

2、若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

**十六、其它**

1、所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和投标承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2、如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

5、本合同（含附件）共计 页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6、本合同签约履约地点：广东省佛山市顺德区。

7、本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

8、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（盖章）：**  代表：  地址：  电话：  传真：  日期： 年 月 日 | **乙方（盖章）：**  代表：  地址：  电话：  传真：  日期： 年 月 日 |
|  | **收款方、开票方须与乙方一致，专户为：**  开户名称：  银行账号：  开 户 行： |

**合同附件清单：**

**附件一、《报价清单明细表》**

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：440606-2025-00909**

**采购项目编号：GDZC-25GZ023**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东中采招标有限公司

你方组织的“佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目”项目的招标[采购项目编号为：GDZC-25GZ023]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东中采招标有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目”项目采购[采购项目编号为GDZC-25GZ023]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东中采招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目招标中获中标（采购项目编号：GDZC-25GZ023），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东中采招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东中采招标有限公司

我单位已登记并准备参与“佛山市顺德区第四人民医院（佛山市顺德区伍仲珮纪念医院）2025-2028年保安服务采购项目”项目（采购项目编号：GDZC-25GZ023 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日